冷冻离心机技术参数

一、落地高速离心机

技术参数

*1.  多种碳纤转头可选（碳纤转头保修15年）

*2.  转头自锁方式：Auto-Lock转头自锁，带Auto-ID瞬时转头自动识别，简便了实验设定，无需担心转头过速或转头事故。

*3.  第三方认证的ClickSea防生物污染密封盖

*4.  最高转速： 29,000转/分；转速控制精度: ±25转/分

5. 最大离心力： 100,605×g

6. 最大容量： 6×1,000毫升

7. 温度:

7.1温度设定范围: -10℃至+40℃

7.2温度控制精度: ±2℃

8. 时间控制  0~99小时，及连续运行（hold）

*9. 加减速控制

9.1加速控制: 9级加速控制

9.2减速控制: 10级减速控制

*10. 具有GMP/GLP数据管理，USB接口，便于下载运行数据。

11. 控制系统:

11.1 液晶触摸屏控制界面

11.2 可创建保存99个程序。

*11.3 内置用户培训教程，包括操作指导视频和快速使用手册

11.4 可选择密码保护进行用户权限管理，适用于多用户的环境。

配置

1.主机一台

2. 8×50ml角转子(ss-34现代化版本,增加自锁功能)，含离心管50个

二、大容量离心机

技术参数

1、主要用途：用于生物制药等大规模样品分离和制备

2、工作条件：相对湿度：10%～90% 环境温度：+15℃至+40℃

3、技术参数

3.1  最高转速：≥3,900转/分

3.2  最大离心力：≥5,374xg

*3.3最大容量: 8×2000ml

3.4  温度控制范围：-20～+40℃，1℃可调

*3.5  控制系统: Centri-Touch触控屏

3.6  驱动系统: DuraFlex大力矩无碳刷驱动系统

3.7  离心时间控制:99小时59分59秒（1秒步进）

3.8  程序控制数据追溯功能: 有，内置Centri-Track运行记录功能，以及可选配的Centri-log plus数据管理软件

3.9  ACE离心效果积分功能：有

3.10  加减速控制：11加速/12减速，多种现行程序模拟

3.11  离心机舱门上具有测速孔

*3.12  不平衡容忍度：125g对位承重

3.13  绿能技术：腔门开启时压缩机关机，Eco-spin风挡转头

3.14  计时模式：启动计时，到速计时，定时启动

3.15  分步离心功能：有，30个带加减速/转速/离心时间参数的程序，每个程序最多分3步

3.16  维修记录日志：有

3.17  其它功能：多语种选择，内置操作培训视频，用户使用日志，用户使用权限管理，腔门自动开启，转头自动ID识别，屏幕显示不平衡，过温等报警信息，不锈钢腔体，出错信息显示

3.18  外观尺寸（HxWxD）：1015x816x900mm

3.19  重量：230V:465kg；400V：495kg

3.20  热量输出＜2KW

3.21  功耗：＜5400VA

3.22  电源要求：200-240V,50/60Hz或380V,400V,415V,50Hz，3相

3.23  产品认证：UL,FDA

3.24  质量标准：EN61010-1 3版，IEC61010-2-020版&CDV61010-2-020 3版，EN61326-1 Class B

配置

1、 主机一台
2 、8×2000ml水平转头一个（3900rpm，5374g）

3 、椭圆离心瓶 3套

注：星号项必须满足，否则投标无效，中标者需提供商品正规渠道授权。