技术参数需求：

纳米尺度多场耦合表征平台光激励与检测系统主要由以下系统构成：包括光源激励系统、光学检测系统、同轴光路系统、温度控制系统、环境控制系统等组成。

主要技术指标：

- 光源激励系统包括三路光源：（1）纳秒脉冲激光光源；（2）高稳定性氦氖激光光源；（3）光纤耦合可调制合束激光光源；

- 纳秒脉冲激光光源：中心波长520nm，可调脉宽：5 - 39 ns，触发脉冲的最高频率10 MHz，峰值频率> 13mW；

- 高稳定性氦氖激光光源：中心波长632.8 nm，线偏振，光纤耦合输出，输出功率10mW；

- 光纤耦合可调制合束激光光源：7路输出波长分别为：405nm，450nm，520nm，635nm，650nm，685nm，785nm；每路输出功率不小于3mW，7路可同时或以任意组合的方式输出；调制方式包括模拟与数字调制，调制频率小于等于300kHz；

- 光学检测系统：包括单入口狭缝，CCD和狭缝双出口光谱仪，仪焦长193mm，数值孔径F/3.6，波长精度（nm）：0.15nm，波长重复性（nm）75pm；包括两种光栅（1）1200刻线光栅500nm，（2）300刻线光栅500nm；可见-近红外光纤耦合输入，SMA接口。

- 同轴光路系统：变倍主体连续变倍0.6X-5.0X，变倍比1:8.3，20X长工作距离无限远平场消色差物镜，及光路调整透镜，反射镜组。

- 温度控制系统：输入通道2路，数模分辨率24位，每通道可以在出厂前设定为二极管/电阻或热电偶；PID控制环路2路，输出直流电流，功率（1）25W，（2）2W；

- 环境控制系统：四路气体混合，质量流量计控制，流量计标准量程50sccm，50sccm，200sccm，200sccm，工作压差：0.1~0.5Mpa，最大压力：3Mpa，准确度：±1.5%F.S，针阀：316 不锈钢，混气罐：Φ 80*120mm。

供货时间：合同签订后4个月

质保时间：1年