频谱分析仪

主要技术指标

1.频率范围：2Hz – 50GHz，

2.频率分辨率：0.001Hz

3.扫描时间：1µS ---6000S （扫宽 0Hz）; 扫宽≥10Hz时 1ms~2000s

4.温度稳定度：1.5 x 10^-8

5.分辨率滤波器带宽精度: （RBW=1Hz~100kHz）精度: (0.5% （0.022 dB）

6.分辨率滤波器形状因子 (–60 dB/–3 dB):  < 4.1:1

7.最小分辨率带宽 (RBW)：1Hz

8.分析带宽：160MHz

9.频率响应误差: ±0.16 dB @3.6GHz;

±0.82 dB @26.5GHz

10.前置放大器增益（9 kHz - 3.6 GHz）: +20 dB,(26.5-50GHZ):+40dB,

11.前置放大器噪声系数 (9 kHz - 3.6 GHz):  8 dB

12. DANL显示平均噪声电平 (频率1 GHz): -172 dBm

13. 相位噪声 (中心频率1GHz): -146dBc/Hz @ 1MHz offset
                             -158dBc/Hz @ 10MHz offset

14.外部参考信号输入: 1 ~ 50MHz

15.中频AD变换器：400MHz， 14Bits

16.衰减器切换不确定度：±0.003dB@50MHz，

±0.3dB@3.6GHz,，

±0.7dB@26.5GHz

17.显示刻度保真度 (进入混频器的电平<-18dBm时) ：±0.07 dB

18.三阶交调指标TOI (保证值/典型值): +23 dBm @13.6GHz;

+17 dBm @26.5GHz

19.衰减器变化步进2dB, 设置范围0 to 70 dB

20.中频输出带宽:900MHz

21.辅助中频输出：可提供10MHz到75MHz步进为0.5MHz的任意中频频率输出

22.具有专门的相位噪声测量选件：可以自动完成相位噪声（RMS noise）以及相位抖动（RMS jitter）

和剩余调频（Residual FM）的测量；

23.具有内置的快捷测试功能：包括信道功率；谐波失真；杂散发射；脉冲信号峰值功率等的简单

快速测量。

24.实时频谱分析功能: 用于发现、捕获并分析瞬态信号，100%捕获持续时间最短 15

µs ，具有频谱模板触发功能.

25.支持矢量信号分析功能：

a.矢量信号分析软件可单独在计算机上运行，支持此仪器以及同品牌其他型号的频谱分析仪，示波器，逻辑分析仪

b.矢量信号分析功能能够实现和显示时域和频域的联合分析，即选定时间内的频域分析和选定频率范围时域分析；

c.矢量信号分析功能能够实现信号的捕捉和回放，同时将捕捉的信号通过矢量信号源重建出来；

d.矢量信号分析功能可以完成Chirp, Barker编码等复杂信号进行分析；

e.矢量信号分析功能可以对MSK、PSK、FSK、QAM信号进行灵活解调分析，包括EVM、EVM vs

时间、幅度误差、幅度误差vs.时间、相位误差、相位误差vs.时间、均衡滤波器开/关、频率误差、I/Q偏移、Rho、I/Q眼图、I/Q矢量及星座图

35.工作温度：0 ~ 55 °C

36.支持CPU处理器后续升级

37.原厂新品

38. 随货提供材料：合格证原件、装相单原件、中英文使用说明书、安全操作规程等合同约定的设备相关验收材料。

39. 付款方式：合同签订后首付50%，交付验收后支付余款

40. 要求货期：签订合同后30天

41. 质保期：3年