快速3D生物打印机系统参数

1. 快速3D生物打印机系统主机

- *基本参数。

  - 打印技术：基于气动的微挤出系统

  - 构建体积：130*90*70mm；

  - 可嵌入多孔板、玻璃载片及最大直径100mm的有盖培养皿作为打印平台

- *智能打印头：可自动识别打印头种类，磁性卡扣设计，可实现简易装卸。

- *打印头数量：3个气动打印头；可同时打印3种不同材料；

- 打印温度范围：4~250°（根据搭配不同打印头，实现不同温度的打印）

- *打印床温度：4~60°；三轴移动精度：1μm；最小层厚精度：50μm

- 三轴定位精度：1μm；压力范围：0~700kPa；平台校准：全自动校准

- UV交联：含365nm、405nm两个，其余波段可定制

- *空气过滤装置：密闭打印室内置拥有自主专利技术的双重HEPA洁净空气过滤装置，过滤等级H14

- 灭菌功能：内置UV-C杀菌灯（275nm）

- *超净工作空间：仪器自备超净工作空间，含空气净化装置，灭菌系统及层流系统

- *显示屏：内置7寸LCD触屏，全彩显示，可直接进行打印参数设置

- 连接性：Internet、WiFi，USB

- 文件类型：.STL；G-code

- 打印头驱动：机械式高精度

- *内置气泵，压力可达200kPa。

- *计算机系统：Inter i7class 15.6英寸笔记本8G，1TB，2G独显。

2. 系统配置有两套生物骨架制备模块，该模块的具体指标如下：

- *模块按照熔丝制造（FDM）原理制备骨架，外形尺寸：400×400×500mm3

- *成型尺寸：200×200×300mm3，

- 定位精度：XY轴：0.0125mm，Z轴：0.0025mm

- *成型精度：±0.1-0.3mm，层厚：0.05-0.3mm，喷头：单喷头单进料

- *喷嘴直径：0.4mm，打印速度：≥250mm/s，配有模块开源软件。

- 适用材料：PLA，ABS，TPU（软料），PHA，PETG，HIPS，PC，PA等

- 喷头工作温度：最高280℃，底板工作温度：最高110℃

- 整机功率	平均：≤100W，最大：200W

3. 系统配置有生物观察显微模块，其具体参数如下：

- *模块采用倒置相差显微成像，无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm。

- *通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。

- *观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22，照明装置：高性能LED光源

- *预对中相差物镜4X （N. A.≥0.13；W. D. ≥16.8）； 预对中相差物镜10X （W.D. ≥8.8）； 预对中长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2）；预对中长工作距离相差物镜40X （W. D. ≥2.2）

- 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。

- 目镜：10×，视场直径为22

- *备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm

- 相差系统：预对中相差环板

- *所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识

- *落射照明系统：LED照明装置，配置卤素照明系统，可以观察非透明标本。

- *配有数码成像系统：图像芯片：彩色 CMOS；芯片类型：MT9T001P12STC

- *分辨率（最大）:2.048 x 1.532 pixels

- 像素尺寸：3.2 x 3.2 µm ；像素融合：2X, 3X, 4X  A/D ：10-bit ；曝光时间：57 µs 至750 msec

- *实时帧速：

      - 10 fps at 2,048 x 1,532 pixels (@ full resolution)

      - 28 fps at 1,024 x 768 pixels (@ binning 2X)

      - 37 fps at 680 x 512 pixels (@ binning 3X)

      - 49 fps at 508 x 384 pixels (@ binning 4X)

- 数据传输：USB 2.0

4. 系统配置两个支撑平台，可放置生物打印机和生物观察显微模块等，其具体参数如下：

- *平台台面尺寸(mm)：750*750*100mm，孔距(mm)：50x50；孔径：M6，平面度：0.1mm。采用空气伺服系统实现自动调整水平。

- *平台外框采用刚性强、变形小、焊接性能好的优质中碳钢板

- *隔振层利用固有频率低、阻振性能强的蜂窝结构材料，能最大限度控制振动的响应面板采用高导磁不锈钢板

- *隔振支撑采用二层膜片气囊隔离，配合高阻尼小孔，隔振性能良好稳定，轻松调节，自动水平，自动充气，采用静音空压机气源，噪声低（小于65分贝）

售后服务

- 货到后，供货方将在与最终用户约定的时间内，到买方指定的地点免费为用户进行安装、调试，现场培训。

- 从验收合格之日起，提供12个月的保修。

- 保修期满后，卖方仍提供优惠维修服务，仪器终生维修，终身免费技术咨询。

- 卖方的维修工程师在接到维修通知后在立刻响应，要求48小时到位。

注：*表示为重要的必须满足指标